## 技术参数
眼视光技术专业教学仪器设备采购清单及技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 | 参考外观 | 数量
1 | 眼视光虚拟仿真实训系统 | 眼视光虚拟仿真实训系统是教学软件。本系统通过 3D 动态模拟和交互式控制实现眼视光交互式学习，解决传统实验教学资源分配不足的问题。主要内容为眼视光相关知识，为眼视光及眼科专业学生提供直观学习内容及途径。用于学生日常学习、示教教学过程，包括眼部解剖生理、眼视光检查、眼部相关疾病诊断三部分内容。。★一台 PC 版本+一套 VR一体机版本;每套包含：加密狗×1（优盘）、产品优盘（64G)×1、使用手册×1、包装盒×1。电脑配置建议：处理器系列：英特尔 酷睿 I5 或以上；硬盘：500G 或以上；内存容量：4G 或以上；显卡：1G 显存或以上；操作系统: Windows 7, Windows 8.1、Windows 10，HTC Vive Focus VR一体机。 |  | 1
2 | 手持视力筛查仪 | 球镜度数范围 近视模式：-9.00D +2.50D (步进0.25D);普通模式/婴幼儿模式：-6.00D +8.00D (步进0.25D)；球镜度数允差 ±0.50D或±20%(两者取较大者)；柱镜度数范围 -3.00D ～ 0.00D(步进0.25D)；柱镜度数允差 ±0.50D或±20%(两者取较大者)；轴位 1°～ 180°(步进1°)；轴位允差 ±5°；工作距离 近视模式：28cm；普通模式/婴幼儿模式：35cm |  | 1
3 | 手持眼底相机 | 主要特点：高清成像 表现稳定 操作简答 轻巧便携 免通 大视野 大数据服务 多种读片模式。主机：MiiS Hours Scope DSC100；镜头：MiiS Hours Scope EEC100 技术参数——工作距离：30mm；★屈光补偿范围：-20D~＋20D；调焦方式：手动；图像分辨率：1920×1080像素；显示：3.5英寸TFT彩色屏；功率：≦6VA；图片格式：JPEG(Phptograph)；★光源：双光源，自然白光LED/近视外LED；存储：Micro SD card.最大支持到16G；电源：可充电锂电池3.7V2600Ah；接口：Mini USB；尺寸：160×90×190（mm）；重量：450g；可配镜头：25度镜头（可选配40度镜头） |  | 1
4 | 手持裂隙灯 | 类型:交角体视式；改变倍率形式:物镜两档可变；放大倍率:10X、16X；视度补偿:+6D；瞳距:50-75mm；裂隙宽度:0-12mm连续可调；光斑直径:0.2mm.1mm、5mm、12mm；★滤色片:减光片、无赤片、钴蓝片；光源:LED灯泡；★最高照度:30000Lx；电源:锂电池；★工作时间:正常使用2.5小时 |  | 2
5 | 全自动磨边机（半自动） | 钻石轮尺寸(砂轮直径与宽度mm) : ；PC砂轮: 100x16 ；玻璃砂轮: 100x16 ；V型砂轮: 100x23 抛光砂轮100x11 ；加工直径(磨边尺寸) : 22mm~100mm ；加工类型(磨边模式) :尖边、平边、平边抛光；镜片材料:树脂,PC,玻璃；机器尺寸: 530L x500Wx400H；电源:电压: 220v士10%频率: 50Hz；功率: 500W |  | 2
6 | 回弹式眼压计 | 1.测量范围：3mmHg～70mmHg；2.★测量误差：±1.5mmHg（3mmHg≤被测眼球内压≤25mmHg） ±2.5mmHg（25mmHg＜被测眼球内压≤70mmHg）；3.可实现立式和卧式测量；★4.无线传输打印数据；5.测量简便，易学易用；6.小巧轻便，易于携带；7.无需麻醉，无不适感 |  | 1
7 | 屈光筛查仪 | 操作模式：双眼/单眼；★屈光检测：全自动；球面度DS：范围-7.5OD~+7.5OD；★分辨率0.25D/0.01D；精度 ±0.5OD。柱面度DC： 范围0.00D~3.00D；分辨率0.25D/0.01D；精度±0.50D。轴位Axis:范围0°~180°；分辨率：1°； 精度：±5°。 瞳孔直径Pupil Size：范围4.0mm~9.0mm；分辨率：0.1mm；精度：±0.1mm。 瞳距Pupil Distance:范围35mm~80mm；分辨率：1mm； 精度：±1mm。工作距离 Measuring distance:1m左右。测量时间 Time per measurement:~1s。数据接口：Wi-Fi,USB。电池：可充电锂电池，续航6小时，可更换。尺寸：180mm×130mm×110mm。★显示器：5寸触摸显示屏。重量：0.89kg |  | 1
8 | 眼镜架模板打孔机 | 眼镜样板打孔机，电压220V/50HZ，功率100W，尺寸220*150*360mm |  | 5
9 | 眼镜超声波清洗机 | 利用超声波清洗眼镜、钟表、珠宝首饰制图之各式针笔、精致金属、玻璃成品、精密电子元件、光学仪器、医疗器具、化装品等。详细产品描述：1、清洗效果显著，可用肉眼观察到清洗机物体闪亮发光。2、能完成传统工艺所未能的清洗功能，如假牙死角、牙刷、打印喷头、铜笔头、机车零件、封装组件的内部等精细物品。3、精密的上盖设计有效地降低噪音。 |  | 1
10 | 镜片中心定位仪 | 规格为220V,中心仪配有两种吸盘头（机器上安装了一个，另一个备用），一种是小头吸盘头，是配合带杠的吸盘使用，比如精功、经联等磨边机；另一种是大头吸盘头，是配合带槽的吸盘使用，比如雄博、建达等磨边机。 |  | 4
11 | 全钛记忆塑料超轻全框试戴架 | 全钛记忆塑料超轻8种瞳距 |  | 3
12 | 半框纯钛架超轻试戴架 | 半框纯钛架超轻轴位精准验光8种瞳距 |  | 3
13 | 眼镜螺丝刀套装 | 九支装带底座，眼镜维修工具，一字十字梅花套筒 |  | 3
14 | LED远用视力表 | LED视力表灯箱，5m超薄多功能视力检测仪，拉丝铝合金，光源恒定 |  | 3
15 | 牛眼 | 球镜度：+16.75D~-19.00D；步长：0.25D；柱镜度：0D~-6.00D；散光轴位刻度盘：0到180°，每个间隔为5°；交叉柱镜：交换类型（与散光轴位同时使用）±0.25D；旋转棱镜：每个间隔为1△，0到20△。 |  | 1
16 | 电脑焦度计 | 配置清单：（1） 主机；（2） 相关配件：打印纸、电源线、防尘罩、操作手册、角膜接触镜测量座。技术参数：（1） 球镜：范围－25.00 到＋25.00D 梯度0.01/0.06/0.12/0.25D；（2） 柱镜： 范围0.00 到＋ -10.00D （ － ， ＋ /- ， ＋ ） 梯度0.01/0.06/0.12/0.25D；（3） 柱镜轴：0 至180 度；（4） ADD：0 至10.00D；（5） ★棱镜：0 至20.00；（6）★UV：0 至100%（365nm 波长）；（7） 测量时间：0.09 秒（最短）；（8） 显示：4.7 英寸彩色LCD（或以上）；（9） 打印机：内置自动切纸热敏打印机；（10） 数据连接：RS－232C 和USB；（11） 电源：AC100 至AC240（+-10%）V，50/60HZ；（12）可测角膜接触镜镜片尺寸：20-120mm(直径)（或以上）。 |  | 1
合计：肆拾陆万壹仟贰佰圆整（46.12万元）
技术参数中标注★的必须满足，否则将直接导致废标。